Инструкция по применению КСВ-метра для РСПИ «Струна5»

# Калибровка прибора  :

# Подключить к разъему ТХ эталонную радиостанцию например радиостанцию «Гранит R33P-1»

Переключатель POWER в положение FWD.

Переключатель RANGE в положение 5W.

# Переключатель Function поставить в положение CAL.

# Подключить ко входу ANT нагрузку с волновым сопротивлением 50 Ом.

# Включить радиостанцию «Гранит» на передачу настроенным на рабочую частоту системы.

# Поворачивать ручку CAL до совмещения стрелки прибора с меткой CAL на шкале прибора.

# Калибровка завершена.

Измерение мощности :

# Переключатель Function поставить в положение POWER.

Подключить к разъему ТХ измеряемое устройство(например радиомодем РСПИ Струна 5)

Для данного радиомодема мощность будет занижена т.к. он работает в импульсном режиме. Амплитуда будет в пределах 1-3 ВТ.

Измерение КСВ:

# Переключатель Function поставить в положение SWR.

# Подсоединить к входу AND антенно-фидерный тракт.

# Подключить к входу ТХ радиостанцию(например ГРАНИТ) настроенную на рабочую частоту  системы. Включить радиостанцию на передачу. По шкале SWR зафиксировать КСВ. КСВ настроенной антенны не должен превышать 1,3